ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации мозгового электростимулятора

BrainStar

прошивка v1.0

Мозговой электростимулятор (далее стимулятор) предназначен для проведения ТЭС (TES) (транскриниальная электростимуляция) и ЦЭС (CES) (церебральная электростимуляция) терапии. Принцип его работы заключается в воздействии на головной мозг пациента слабыми электрическими импульсами сложной формы.

Подробнее о ТЭС (TES) и ЦЭС (CES) терапии можно прочитать в различных источниках. Для поиска руководствуйтесь следующими терминами: «транскриниальная электростимуляция», «центр транскриниальной электростимуляции», «Доктор ТЭС», «Трансаир», «Альфария».

Данное устройство является своеобразной копией нескольких коммерческих аппаратов, а именно таких как «Альфария», «Доктор ТЭС» и «Трансаир 05». Поэтому для получения подробных показаний к применению рекомендуется использовать их инструкции по эксплуатации.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ СТИМУЛЯТОРА

На передней панели стимулятора расположены дисплей и кнопки. В нижней части располагаются два разъёма, один из них предназначен для подключения электродов, а второй для зарядного устройства формата mini-USB.

Дисплей отображает текущее состояние стимулятора, устанавливаемые параметры и т.п.

Кнопка «ОК» предназначена для включения/выключения устройства, а так же управления запуском и остановом стимуляции.

Кнопка «MENU» используется для входа в меню выбора номера программы, времени таймера, токов, режима, полярности и т.д.

Кнопки «+» и «-» используются для изменения параметров в меню.

ПОДГОТОВКА СТИМУЛЯТОРА К РАБОТЕ И РАБОТА С НИМ

- Определитесь, какой вид стимуляции вы хотите осуществить, в соответствии с этим возьмите нужные вам электроды. Для церебральной стимуляции (программа 01) применяются электроды в виде клипсов на уши. А для транскриниальной стимуляции (программы 02-05) применяются электроды, которые крепятся на лбу и затылке.

- Закрепите электроды на себе (на пациенте) используя ватные прокладки (для этой цели неплохо подходят косметические ватные диски).

- Подключите электроды к стимулятору.

- Включите стимулятор, выберете нужную программу и установите таймер на желаемое время.

- Запустите процесс стимуляции.

- Увеличивайте ток до появления ощущений покалывания или подёргивания. Не устанавливайте ток в положение, при котором ощущается дискомфорт. Если дискомфорт появился, снизьте ток.

- По истечению таймера стимулятор перейдёт в исходное состояние и стимуляция отключится. Выключите стимулятор, отключите электроды от стимулятора и снимите электроды с пациента.

ПРОГРАММЫ

В устройстве имеется 6 программ, одна из которых это ручной режим, на неё не распространяется таймер, и она предназначена для профессионалов и «экспериментаторов». Одна из программ вырабатывает сигнал, аналогичный аппарату «Альфария». И остальные сигналы аналогичны сигналам, вырабатываемым аппаратами «Трансаир 05» и «Доктор ТЭС».

Программа 00. Ручной режим. На него не распространяется таймер. В этом режиме можно изменять такие параметры как вид импульсов (биполярные, униполярные), частоту следования, длительность импульсов, величину токов импульсов и постоянной составляющей (в униполярном режиме), выбрать полярность (в униполярном режиме), а так же разделить импульсы на пачки с выбором количества импульсов в пачке и паузы между пачками. Для этого режима возможно применение обоих видов электродов.

Программа 01. Вырабатывает биполярный сигнал сложной формы, аналогичный сигналу, который вырабатывает аппарат «Альфария». Для этого режима используются электроды в виде клипсов на уши.

Программа 02. Биполярные импульсы с частотой 77.5 Гц и длительностью 3.3 мс. Такой же сигнал вырабатывают аппараты «Трансаир 05» и «Доктор ТЭС». Для этого режима используются электроды, которые крепятся на лбу и затылке.

Программа 03. Униполярные импульсы с частотой 77.5 Гц и длительностью 3.3 мс. Такой сигнал вырабатывает аппарат «Трансаир 05». Для этого режима используются электроды, которые крепятся на лбу и затылке.

Программа 04. Биполярные импульсы с частотой 77.5 Гц с частотной модуляцией (девиация 5 Гц) и длительностью 3.3 мс. Такой сигнал вырабатывает аппарат «Трансаир 05». Для этого режима используются электроды, которые крепятся на лбу и затылке.

Программа 05. Униполярные импульсы с частотой 77.5 Гц с частотной модуляцией (девиация 5 Гц) и длительностью 3.3 мс. Такой сигнал вырабатывает аппарат «Трансаир 05». Для этого режима используются электроды, которые крепятся на лбу и затылке.

ИНТЕРФЕЙС

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку «OK» до появления на дисплее приветствия в виде надписи «-HI-».

Спустя 1 секунду на дисплее отобразится уровень заряда батареи в виде «b.xxx», где ххх – уровень заряда в процентах (%), 100 – полный заряд, 0 – батарея разряжена. Если же при включении попеременно отображаются сообщения «BAT» «LOU» (от англ. BATTERY LOW – слабая батарея) – это значит, что заряд батареи, ниже критического и для работы стимулятора требуется зарядить батарею. При критическом разряде батареи стимулятор автоматически выключается.

Если уровень заряда батареи достаточный стимулятор переходит в исходное состояние, о чём свидетельствует надпись «STOP» (стимуляция остановлена).

Для выбора программы и установки таймера в исходном состоянии нажмите кнопку «MENU», повторное нажатие кнопки «MENU» листает параметры, а по окончанию пунктов переводит обратно в исходное состояние. Параметры:

«Pr.xx» – выбор номера программы (00-05), где хх – номер программы (см. ПРОГРАММЫ)

«t.xxx» – установка времени таймера (5-100), где ххх – время в минутах.

При нажатии кнопки «OK» происходит быстрый выход в исходное состояние, установленное значение параметра при этом сохраняется.

Что бы запустить процесс стимуляции необходимо кратковременно нажать кнопку «OK». При этом на дисплее отобразится 4 точки (идёт процесс запуска повышающего преобразователя напряжения и его тестирование). Далее стимулятор переходит в рабочий режим, о чём свидетельствует передвигающаяся чёрточка. При этом передвижение по верхней части дисплея говорит о работе программы 00, а по нижней о работе в остальных программах.

В программах 01-05 так же с движением чёрточки периодически отображается оставшееся время таймера в виде «ММ.СС» (где ММ – минуты, СС – секунды). Такое непостоянное отображение времени вызвано целесообразностью экономить заряд батареи.

В рабочем состоянии (программы 01-05) кнопками «+» и «-» регулируется ток (0.00 – 5.10), приблизительно это значение соответствует величине тока в мА.

При нажатии кнопки «MENU» можно установить дополнительные параметры (если они предусмотрены в текущей программе). Это доступно для программ с униполярными импульсами:

«d.cur.» - (от англ. Direct current — постоянный ток) величина постоянной составляющей (0.00 – 5.10), приблизительно это значение соответствует величине тока в мА.

«Pol.x» - (от англ. Polarity – полярность), где х - два значения «n» или «p», что соответствует позитивной и негативной полярности униполярных импульсов.

Нажатие на кнопку «OK» приводит к останову стимуляции, а при нахождении в меню позволяет быстро из него выйти, не останавливая стимуляцию.

При работе программы 00 (ручной режим) значение времени таймера не отображается. При отображении процесса стимуляции (передвигающаяся чёрточка) кнопки «+» и «-» не работают. Все параметры меняются в меню (для перехода в меню нажмите кнопку «MENU»). В меню присутствуют следующие параметры:

«c.typ» - (от англ. Current typ – вид тока), графически отображает вид тока: «o°o°» - биполярный, «_0_0» - униполярный.

«Freq.» - (от англ. Frequency – частота), частота следования импульсов в герцах, (1.00-99.99).

«A.cur.» - (от англ. Alternating current – переменный ток) величина тока импульсов (0.00 – 5.10), приблизительно это значение соответствует величине тока в мА.

«Uidt» - (от англ. Widt – ширина) длительность импульсов в мс, (0.1-999.9).

«PULS.» - (от англ. Pulses – импульсы) количество импульсов в пачке (актуально, если пауза между пачками не равна нулю).

«PAUS.» - (от англ. Pause – пауза) пауза между пачками импульсов в секундах (0.000-9.999).

«d.cur.» - (от англ. Direct current — постоянный ток) величина постоянной составляющей (0.00 – 5.10), приблизительно это значение соответствует величине тока в мА.

«Pol.x» - (от англ. Polarity – полярность), где х - два значения «n» или «p», что соответствует позитивной и негативной полярности униполярных импульсов.

Нажатие на кнопку «OK» приводит к останову стимуляции, а при нахождении в меню позволяет быстро из него выйти, не останавливая стимуляцию.

Для того что бы выключить стимулятор нажмите и удерживайте кнопку «OK» (в исходном состоянии, когда на дисплее отображается «STOP»). При этом на дисплее в течении 2 секунд отображается «bye..» и стимулятор отключается.

ВНИМАНИЕ. В устройстве предусмотрено автовыключение питания для предотвращения бессмысленного разряда батареи, оно срабатывает спустя 10 секунд при бездействии в исходном состоянии. Автовыключение равносильно принудительному выключению питания (ужержание «OK»).

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки стимулятора сохраняются в энергонезависимой памяти, на их сохранность не влияет уровень заряда батареи. В энергонезависимой памяти сохраняются только: номер текущей программы, время таймера и все параметры ручного режима (программа 00) за исключением величин токов. Величины токов всегда сбрасываются в ноль при каждом сеансе. Сохранение настроек происходит в момент окончания (или принудительного останова) процесса стимуляции.

ЗАРЯД БАТАРЕИИ

Для заряда внутренней аккумуляторной батареи используется зарядное устройство формата mini-USB с выходным напряжением 5 вольт и нагрузочной способностью не менее 300 мА, а так же USB порт ПК через кабель USB – miniUSB. На ПК стимулятор ни каким образом определяться не должен.

При подключении ЗУ к разъёму mini-USB стимулятор автоматически переходит в режим заряда и любые другие действия со стимулятором блокируются до тех пор пока ЗУ не будет отключено. Это сделано в целях обеспечения электробезопасности пациента.

Процесс заряда батареи отображается на дисплее в виде мерцающего индикатора уровня заряда «b.xxx», где ххх – текущий уровень заряда в процентах. Полностью заряженной батарея считается при значении 100 (%). В этом состоянии мерцание принимает несколько иной характер.

!!!ВНИМАНИЕ!!! В целях электробезопасности пациента категорически запрещается питать стимулятор от сетевых блоков питания, адаптеров, USB-портов ПК, т. е. любых устройств подключенных непосредственно к электросети. Используйте только аккумуляторные батареи или гальванические элементы («батарейки»).